LC-DL1型电弧燃烧炉的操作方法

将电弧燃烧炉电源线、进气、出气导管分别与规定的电源、低压氧气及测试设备连接好后，确认氧气源安全可靠、氧气减压阀调节正常、电弧炉“电源”处于关闭状态、电弧炉外壳接地良好的情况下，即可按下列步骤操作：南京联创分析仪器制造有限公司

１、将已称好的试样及添加剂按次序放入铜坩埚内，用坩埚夹夹住坩埚上部移置于坩埚座内。

２、将“手把”向下扳，使坩埚座托坩埚上升，坩埚法兰沿面炉体下部密封圈吻合密封并到位。南京联创分析仪器制造有限公司

３、将“电源”开关上扳，接通电源。

４、先后将“前氧”“后控”两开关上扳，使氧气进入燃烧系统。

５、检查、调整流量计到需要流量（一般为100升／小时）。

６、快速按“引弧”按钮，（全自动碳硫仪不需要此操作）使坩埚内试样引弧燃烧（时间控制在0.25～0.55秒之间）。

７、一个试样测试完毕后，先将“前氧”关闭，待流量计浮子下降至零点再关闭“后控”开关。

８、测试完毕后，将各开关下扳复位。

南京联创分析仪器制造有限公司  理化实验中心