LC-CS系列高速碳硫分析仪常见故障的排除方法

1、测碳时，所测出数据实际值含量低。

产生原因（1）：管道漏气、坩埚座硅胶圈处密封不严以及气容仪后白皮管老化漏气。

排除方法：更换相关零件。

产生原因（2）：试样燃烧不完全。

排除方法：可适当再加入纯铁助熔剂助燃，以达到燃烧充分、完全。

2、测碳时，所测数据为“0”或接近“０”

产生原因（1）：原因电磁阀DF3坏或锈蚀。

排除方法：拆下清理装上或更换新阀。

3、分析过程中量气筒中溶液倒吸。

产生原因：仪器水准瓶中两根电极DJ1、DJ2已被腐蚀。

排除方法：用铁砂纸清洁电极表面或更换新电极。

4、“准备”结束后，量气筒液位连续下降。

产生原因：量气筒止方气路包括连接管道DF3、DF4、吸收管、DF5漏气，但可能性较大者是吸收管橡皮塞处漏气。

排除方法：接好相应的接头。http://www.lcfxyq.com/

5、按过“分析”按钮后，气泡通过硫吸收杯，但程序不再向下进行。

产生原因：一般情况下是DJ1、DJ2相接触。

排除方法：转动DJ1或DJ2，使它们脱离接触。或拨下水准瓶胶塞，将电极适当弯曲后，再安装好。

6、按过“准备”按钮后，水准瓶中溶液不能注入量气筒。

产生原因：一般是DJ3、DJ5相碰或碰到量气筒内壁。

排除方法：调整好DJ3、DJ5。

7、按“准备”按钮后，滴定液瓶不向滴定管加滴定液。

产生原因：一般为DJ5和DJ4相碰或它们都碰到滴定管内壁。

排除方法：调整DJ4和DJ5。

8、按“准备”按钮后，量气筒中液体加满后不停止。

产生原因：电极DJ3已被腐蚀。

排除方法：用铁砂纸清洁电极表面。

9、分析过程中，硫滴定液滴定不畅或停止滴定。

产生原因：DF7被腐蚀。

排除方法：更换新阀。

南京联创分析仪器制造有限公司  理化实验中心